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软件检测送检清单
	文档清单
	名称
	备注

	
	□ 产品说明*
	适用所有检测

	
	□ 使用说明书（用户手册）* 
	适用所有检测

	
	□ 产品技术要求*    
	适用所有检测
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	□ 用户文档内容确认表*
	适用于
GB/T 25000.51
YY/T1843

	
	□ 测试文档集（测试用例）
	适用所有检测

	
	 网络安全能力说明
	适用于
22条
YY/T1843

	样品清单
	 软件安装包（需刻至光盘或U盘）、软件信息（包括：软件的名称、型号规格、发布版本、HASH值以及注册申请人、设计开发地址）
	适用于独立软件

	
	 嵌入式固件（软件包）（需刻至光盘或U盘）、（包括：软件的名称、型号规格、发布版本、HASH值以及注册申请人、设计开发地址）
	适用于嵌入式软件

	
	 样机
	样品应贴附标签（应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）
）

	辅助硬件
	 电脑、移动终端等
	适用于独立软件




备注：
1、  “*”为必提供项。
2、 产品说明：
概述预期用途、产品分类界定类别（I类/II类/III类）、风险等级（轻微/中等/严重）、主要功能、约束条件或特殊需求（依据GB/T25000.51-2016 ）。
3、 使用说明书（一般包括以下内容）
a) 环境要求：使用软件的软、硬件和网络的最低配置说明等
b) 软件应用范围和对象的说明
c) 软件安装过程指南
d) 软件操作使用说明
e) 使用软件的具体操作和步骤，并用例图加以说明等

4、 用户文档确认表 - GB/T 25000.51（详见附件）
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5、 用户文档确认表 - YY/T 1843（详见附件）




6、 
网络安全能力说明 - 22条（详见附件）


7、 
网络安全能力说明 - YY/T 1843（详见附件）
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		项目名称

		YY/T 1843-2022标准要求

		适用情况

		对应文档名称及章节

/不适用理由



		标识和内容

		　

		□

		　



		管理职能

		若产品部署在HDO，用户文档集应明确用户的管理职能，尤其是IT管理员的责任。

		□

		　



		健康数据中的身份信息

		用户文档集应按照网络安全能力说明的陈述提供如何去除健康数据中的身份信息必要的指导。

		□

		　



		用户访问控制

		用户文档集应包含有关用户访问控制的功能的指导。

		□

		　



		用户授权

		用户文档集应陈述所有现有角色及其访问权限。　

		□

		　



		自动注销

		用户文档集应按照网络安全能力说明的陈述提供有关自动注销的参考信息。

		□

		　



		紧急访问

		用户文档集应陈述紧急状态下访问必要的产品功能或健康数据的指导。

		□

		　



		安全产品

		若安全产品可由用户安装，则用户文档集应陈述产品所兼容的安全产品，并应提供安全产品的配置指导。

		□

		　



		物理防护

		用户文档集应按照网络安全能力说明的陈述提供有关产品物理防护的参考信息。

		□

		　



		可核查性

		用户文档集应按照网络安全能力说明的陈述提供有关如何查看网络安全事件记录的指导。

		□

		　



		数据备份与灾难恢复

		用户文档集应按照网络安全能力说明的陈述提供产品数据备份与灾难恢复的必要的指导。

		□

		　



		维护性

		用户文档集应包含在网络安全能力说明中陈述的维护性相关内容的指导。

用户文档集中应陈述与产品维护计划中和网络安全有关的维护服务。

用户文档集应包括在存储设备退役之际保证敏感数据不可再被访问的指导。

		□
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1 系统简介


软件名称： 


型号：


软件版本号：（完整版）

简要介绍系统实现的功能模块。


注：蓝色部分为提示文字，实际使用时应删除，根据产品实际内容填写。（下同）

2 分类


1)按预期接入的网络的类型可分为预期接入专用网络、公共网络的产品。


2)按预期接入网络的域可以分为预期接入个域网、局域网、广域网的产品。


3)按连接类型可分为预期与其他信息设备单独进行有线、无线连接的产品。


4)注： 其中有线连接可能包括了：USB，RS232 等方式，无线连接可能包括了wifi通讯，蓝牙通讯，私有频段的私有协议的无线通讯等方式。


5)按数据交换过程中的数据传输方向可以分为单向传输和双向传输。


6) 按使用场景可分为医疗场景和非医疗场景。

3 产品特征描述


明确介绍产品的预期用途。


提供产品在其预期配置中的所有电子接口的列表，包括：所有远程接口；所有本地接口、产品本地内部接口；所有无线接口；所有外部文件的输人接口；每个接口支持的所有通信协议及其用途。


列明产品的软件名称和版本号，包括所有第三方和包含在产品中的开源软件。


网络安全能力说明应指明产品中使用的不同配置或所支持的配置。这里指的配置是软件、硬件配置，如：操作系统、系统软件或其他文持软件；处理器及其规模、主内存及其规模、输入输出设备；网络环境。


4 网络安全能力说明


		安全能力项

		网络安全能力说明

		适用情况



		自动注销（ALOF）
产品在无人值守期间阻止非授权用户访问和使用的能力。

		当产品在无人使用的状态且持续一定时间后，则应使其登录状态解除、注销或屏幕锁定，再次使用该产品时需要通过账号密码登录等校验身份的方式进行验证。 如是否可设置自动注销/屏幕锁定前的闲置时间长度、是否可以手动启用自动注销/屏幕锁定等，对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		审核


（AUDT）


产品提供用户活动可被审核的能力。

		即日志功能，记录用户的操作记录。 则是是否存在日志功能且有记录用户的登录、注销、数据的增删改、移动介质的导入导出数据、远程维护、日期、时间等信息，以便对用户的操作进行审计和追踪。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		授权


（AUTH）


产品确定用户已获授权的能力。

		提供或支持某种节点身份验证措施，以确保数据的发送方和接受方互相识别并被授权进行数据传输。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		节点鉴别（NAUT）


产品鉴别网络节点的能力。

		节点即产品所在设备（windows、linux、mac、安卓、苹果操作系统）是否存在身份认证的功能。检查通信节点是否进行身份验证、访问控制功能；是否存在日志，包括节点的身份信息、认证结果、访问权限等。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		人员鉴别（PAUT）


产品鉴别授权用户的能力。

		针对用户登录方面，密码是否为复杂密码、多次密码错误等情况是否有响应内容进行提示。是否以存在口令等方式的登录；能否配置为接受外部认证服务器对用户的授权；是否在多次登录失败后禁止登录一段时间；是否对用户密码复杂度进行配置等。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		连通性（CONN）


产品保证连通网络安全可控的能力。

		产品是否可与其他设备产生联系，如通过移动介质、网线、wifi等方式。 为产品是否具有硬件连接功能？如果是，请提供详细信息或说明设备硬件连接能力的参考；如果是，那是否支持无线连接、物理连接等。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		物理防护（PLOK）


产品提供防止非授权用户访问和使用的物理防护措施的能力。

		即产品环境是否为安全环境。检查内容为产品是否具备物理安全性，包括防护罩、锁定设备、限制物理接口等措施；产品是否具备网络安全性，包括使用防火墙、网络隔离等措施；产品是否具备物理环境安全性，包括防水、防尘、防震等措施。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		系统加固（SAHD）


产品通过固化措施对网络攻击和恶意软件的抵御能力。

		通过对产品以及所在节点的设置来达到安全最大化，如端口关闭、最小化攻击矢量和总体攻击面积、移除服务等。检查内容为产品是否采取了网络安全加固措施；产品是否具有某种机制来判断所安装的程序、升级包是经过制造商授权的；产品是否具有外部通信能力；与预期用途无关的服务（如：telnet、FTP、IIS 等）是否被全部关闭、禁用等，对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		数据去标识化与匿名化（DIDT）


产品直接去除、匿名化数据所含个人信息的能力。

		匿名化技术，若产品中存在用户唯一标识数据，如身份证、手机号、银行卡号码等内容，则应对其进行匿名化（星号替代）以达到匿名效果。 为当存在用户数据时，查看是否存在匿名化技术。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		数据完整性与真实性（IGAU）


产品确保数据未以非授权方式更改且来自创建者或提供者的能力。

		即产品中数据不能在未授权的情况下被篡改或毁坏。检查数据是否可被篡改或毁坏。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		数据备份与灾难恢复（DTBK）


产品的数据、硬件或软件受到损坏或破坏后恢复的能力。

		产品是否可以在出现故障、损坏时可以继续服务。是否存在内置的数据备份能力。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		数据存储保密性与完整性


（STCF）


产品确保未授权访问不会损坏存储媒介所存数据保密性和完整性的能力。

		存储在产品中的健康数据（如存储在产品的数据库中的账号密码、用户手机号、身份证等敏感数据）看有没有进行加密存储，比如密码在数据库中通常以哈希等方式进行存储。 中健康数据是否进行加密存储。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		数据传输保密性


（TXCF）


产品确保数据传输保密性的能力。

		对产品中的敏感数据在传输过程中进行加密，以防止被截断利用。检查内容为产品中的敏感数据在传输过程中是否进行加密操作，而非明文形式传输等。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		数据传输完整性


（TXIG）


产品确保数据传输完整性的能力。

		健康数据在传输过程中，数据可能受到无意的信道噪声干扰，也有可能受到恶意篡改，而这些可通过技术手段来降低此类风险。产品是否有确认传输数据未经篡改的机制，如数据签名技术、数据加密技术，使用安全传输协议（HTTPS、FTPS、SSH等）；是否支持传输日志记录，并能够对传输过程进行监控和审计等。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		网络安全补丁升级（CSUP）


授权用户安装/升级产品网络安全补丁的能力。

		即产品是否可进行升级，升级方式有哪些，如补丁、直接升级等方式。是否可进行升级，若可以，是否仅已授权用户才可进行升级、安装补丁；是否可进行远程升级。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		现成软件清单


（SBOM）


产品为用户提供全部现成软件清单的能力

		 为产品是否包含可用于生成设备上安装的软件组件列表的命令或处理方法；软件组件是否已标识；软件组件的开发商/制造商是否已确定；软件组件的主要版本号是否已标识等。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		现成软件维护


（RDMP）


产品在全生命周期中对现成软件提供网络安全维护的能力。

		产品维护相关内容。列出所提供的或所需的（需额外购买的或随产品附带的）操作系统，并注释版本号；制造商所提供的第三方软件是否有清单列示？如有，列出相应清单。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		网络安全使用指导（SGUD）


产品为用户提供网络安全使用指导的能力。

		即产品是否有网络安全相关特性的文档。 为是否可对使用者提供产品网络安全相关特性的文档等。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		网络安全特征配置（CNFS）


产品根据用户需求配置网络安全特征的能力。

		产品是否存在网络安全相关的配置功能，如存在则已授权的IT管理员是否能根据当前环境进行配置。 为产品是否存在配置功能。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		紧急访问（EMRG）


产品在预期紧急情况下允许用户访问和使用的能力。

		在特殊紧急情况下，可以在未授权但已登记自我声明的情况下，使用该产品。检查是否存在紧急访问功能，如存在，则检查日志功能是否及时记录紧急访问时的相关操作。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		远程访问与控制


（RMOT）


产品确保用户远程访问与控制（含远程维护与升级）的网络安全的能力。

		对远程访问控制方面安全相关的问题。 是否允许远程服务连接以进行设备分析或维修；是否允许或使用预测性维护数据的远程服务连接？如果是，请在描述或提供参考；是否有任何其他远程访问功能（例如，软件更新，远程培训）如果是，请描述或提供参考；对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否



		恶意软件探测与防护（MLDP）


产品有效探测、阻止恶意软件的能力。

		产品是否存在网络安全防护的能力，或产品是否支持反恶意软件。是否支持反恶意软件。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理出。

		是/否
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1 系统简介


软件名称： 


型号：


软件版本号：（发布版本及完整版）

简要介绍系统实现的功能模块。


注：蓝色部分为提示文字，实际使用时应删除，根据产品实际内容填写。（下同）

2 分类


按预期接入的网络的类型可分为预期接入专用网络、公共网络的产品。


按预期接入网络的域可以分为预期接入个域网、局域网、广域网的产品。


按连接类型可分为预期与其他信息设备单独进行有线、无线连接的产品。


注： 其中有线连接可能包括了：USB，RS232 等方式，无线连接可能包括了wifi通讯，蓝牙通讯，私有频段的私有协议的无线通讯等方式。


按数据交换过程中的数据传输方向可以分为单向传输和双向传输。


6) 按使用场景可分为医疗场景和非医疗场景。

3 产品特征描述


明确介绍产品的预期用途。


提供产品在其预期配置中的所有电子接口的列表，包括：所有远程接口；所有本地接口、产品本地内部接口；所有无线接口；所有外部文件的输人接口；每个接口支持的所有通信协议及其用途。


列明产品的软件名称和版本号，包括所有第三方和包含在产品中的开源软件。


网络安全能力说明应指明产品中使用的不同配置或所支持的配置。这里指的配置是软件、硬件配置，如：操作系统、系统软件或其他文持软件；处理器及其规模、主内存及其规模、输入输出设备；网络环境。


4 网络安全能力说明


		安全能力项

		网络安全能力说明

		适用情况



		存储保密性

		阐述系统有关敏感数据的存储保密性。


对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。

		是/否



		传输保密性

		阐述系统有关传输保密性的陈述，尤其是对敏感数据的考量。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。

		是/否



		健康数据中的身份信息

		
阐述系统包含的个人敏感数据的类型，以及选取的个人敏感数据类型的依从性文件。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。

		是/否



		用户访问控制

		阐述系统的用户访问控制，包括采用的用户访问控制措施以及这种控制措施的细节，如：远程访问，其中也包括了远程控制和用于维护的远程访问。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。

		是/否



		用户授权

		阐述产品是否提供了用户身份验证的陈述，若提供了这种手段，则应陈述所有现有用户身份及其访问权限。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。

		是/否



		自动注销

		阐述有关自动注销的陈述。若产品部署于医疗服务提供组织，某些场景自动注销功能会影响可得性，制造商需要考虑这样的场景下自动注销功能所带来的风险。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。

		是/否



		紧急访问

		产品是否提供了紧急访问，若提供了用于紧急访问的功能，则应陈述该功能的必要性，以及使用该功能的同时如何兼顾完整性。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。

		是/否



		传输完整性

		阐述传输过程中保证敏感数据完整性的策略。对产品该方面的能力或者实现方式详细描述。如不适用，请阐明理由。

		是/否



		节点认证

		适用时，阐述节点认证。
2)若设备部署在HDO，身份验证策略宜灵活适应本地HDO信息技术网络的安全策略。
3)若产品包含了多个节点，且节点有可能被产品之外的其他节点接入，则应考虑这种情况的节点认证。
注：节点认证的方式一般包括了白名单、用户名/口令、证书等。


如不适用，请阐明理由。

		是/否



		恶意软件探测与防护

		产品是否支持恶意软件探测与防护，包括安全产品的配置方式，探测到恶意软件时的处理和修复方式。
注：安全产品一般包括杀毒软件、辅助安全软件和防火墙等。


如不适用，请阐明理由。

		是/否



		系统与应用软件固化

		若需要实施固化，阐述系统与应用软件固化的措施，这样的措施用于保证仅提供与预期用途相关的资源和服务，并保证尽可能少的维护活动。
注：这样的措施的举例：关闭/禁用与产品预期用途无关的访问端口；关闭/禁用与产品预期用途无关的服务；关闭/禁用与产品预期用途无关的应用软件；限制/控制资源层的访向；限制/控制任务层的访问。


如不适用，请阐明理由。

		是/否



		物理防护

		阐述数据交换端口的物理防护。
若产品部署在HDO，必须阐述产品有关物理防护，哪怕该物理设备的资产不属于制造商，若存在相关的风险，也需要进行陈述。


如不适用，请阐明理由。

		是/否



		抗抵赖性

		阐述产品有关抗抵赖性的内容。


如不适用，请阐明理由。

		是/否



		健康数据的完整性和真实性

		应包含有关保证健康数据的完整性和真实性的陈述。


如不适用，请阐明理由。

		是/否



		可核查性

		应包含产品有关可核查性内容及其手段的陈述。例如：成功或失败的登录尝试；健康数据的访问、修改和删除；健康数据的导入、导出；安全配置的更改(如更改用户身份验证的凭据、更改有效的用户账户列表)：远程访问(可能是用于产品维护或实现预期用途)；紧急访问。


如不适用，请阐明理由。

		是/否



		数据备份与灾难恢复

		阐述产品进行数据备份与灾难恢复策略。目标是为了确保医疗业务持续进行，也可以利用第三方和操作系统的功能进行数据备份。


如不适用，请阐明理由。

		是/否



		维护性

		描述产品维护计划中与网络安全有关的维护内容，并明确网络安全维护的责任方。
2)若产品中包含了第三方组件，应在网络安全能力说明中列出第三方组件的信息。第三方组件可能包括操作系统、第三方的动态链接库、第三方的应用程序等现成软件。第三方组件的信息可以是标识、来源及版本号等。
3)描述产品的网络安全升级。升级可能包括安全补丁文件的安装、安全产品的升级。


如不适用，请阐明理由。

		是/否
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附件

用户文档内容确认表

		项目名称

		GB/T25000.51-2016 标准要求

		适用 情况

		对应文档名称及其位置

/不适用理由



		标识和标示

		5.1.3.1 产品说明应显示唯一的标识。

		(

		



		

		5.1.3.2 RUSP 应以其产品标识指称。

		□

		



		

		5.1.3.3 产品说明应包含供方和（当适用时）供

		□

		



		

		货商、电子商务供货商或零售商的名称和邮政或

		

		



		

		网络地址。

		

		



		

		5.1.3.4 产品说明应标识该软件能完成的预期的 工作任务和服务。

		□

		



		

		

		

		



		

		5.1.3.5 当供方想要声称符合有影响到该 RUSP 的

		□

		



		

		法律或行政机构规定的文件时，则产品说明应标

		

		



		

		识出这些需求文档。

		

		



		

		5.1.3.6 产品说明应陈述是否对运行 RUSP 提供支 持。

		□

		



		

		5.1.3.7 产品说明应陈述是否提供维护。如果提供 维护，则产品说明应陈述所提供的维护服务。

		□

		



		产品质量

		5.1.5.2 产品说明应提供该产品中最终用户可调 用的功能的概述。

		□

		



		

		5.1.5.3 产品说明应描述用户可能遭遇关键缺陷 的所有功能。

		□

		



		

		5.1.5.4 产品说明应给出用户可能碰到的所有已 知的限制。

		□

		



		—功能性

		

		

		



		

		

		

		



		

		5.1.5.5 当有软件组件的选项和版本时，应无歧 义地予以指明。

		□

		



		

		5.1.5.6 当提供对软件的未授权访问（不管是无

		□

		



		

		意的还是故意的）的预防措施时，则产品说明应

		

		



		

		包含这种信息。

		

		



		产品质量

		5.1.6.2 所有已知的影响性能效率的条件都应说 明。

		□

		



		—性能效率

		

		

		



		

		5.1.6.3 产品说明中应描述系统的容量，尤其与 计算机系统相关的容量。

		□

		



		

		

		

		



		产品质量

—兼容性

		5.1.7.2 产品说明应以适当的引用文档指明 RUSP


在何处依赖于特定软件和（或）硬件。

		□

		



		

		5.1.7.3 产品说明应标识用户调用的接口和相关 的被调用软件。

		□

		



		产品质量

		5.1.8.2 产品说明应指明用户接口的类型。

		□

		



		

		5.1.8.3 产品说明应指明使用和操作该软件所要 求的专门知识。

		□

		



		

		5.1.8.4 如适用，产品说明应描述防止用户误操作 的功能。

		□

		



		—易用性

		5.1.8.5 当预防版权侵犯的技术保护妨碍易用性 时，则应陈述这种保护。

		□

		



		

		5.1.8.6 产品说明应包括可访问性的规定标示，特 别是对有残疾的用户和存在语言差异的用户。

		□

		



		产品质量

		5.1.9.2 产品说明应就软件在遇到由用户接口出

		□

		



		

		错、应用程序自身的逻辑出错、系统或网络资源

可用性引发差错的情况下的继续运行（即可用）

		

		



		—可靠性

		能力作出说明。

		

		



		

		5.1.9.3 产品说明应包括关于数据保存和恢复规 程的信息。

		□

		



		产品质量

		5.1.11.2 产品说明应包括用户所需的维护信息。

		□

		



		

		5.1.11.3 当该软件能由用户作修改时，则应标识 用于修改的工具或规程及其使用条件。

		□

		



		—维护性

		

		

		



		产品质量

—可移植性

		5.1.12.2 产品说明应指明将该软件投入使用的不 同配置或所支持的配置（硬件，软件）。

		□

		



		

		5.1.12.3 产品说明应提供安装规程信息。

		□

		



		标识和标示

		5.2.3.1 用户文档集应显示唯一的标识。

		□

		



		

		5.2.3.2 RUSP 应以其产品标识指称。

		□

		



		

		5.2.3.3 用户文档集应包含供方的名称和邮政或 网络地址。

		□

		



		

		5.2.3.4 用户文档集应标识该软件能完成的预期 工作任务和服务。

		□

		



		完备性

		5.2.4.2 用户文档集应说明在产品说明中陈述的 所有功能以及最终用户能调用的所有功能。

		□

		



		

		5.2.4.3 用户文档集应列出已处理处置、会引起 应用系统失效或终止的差错和缺陷，特别是列出 那些最终导致数据丢失的应用系统终止的情况。

		□

		



		

		5.2.4.4 用户文档集应给出必要数据的备份和恢 复指南。

		□

		



		

		5.2.4.5 对于所有关键的软件功能（即失效后会 对安全产生影响或会造成重大财产损失或社会损 失的软件），用户文档集应提供完备的指导信息 和参考信息。

		□

		



		

		5.2.4.6 用户文档集应陈述安装所要求的最小磁 盘空间。

		□

		



		

		5.2.4.7 对用户要执行的应用管理职能，用户文档 集应包括所有必要的信息。

		□

		



		

		5.2.4.8 如果用户文档集分若干部分提供，在该集 合中至少有一处应标识出所有的部分。

		□

		



		易理解性

		5.2.7.2 应通过经编排的文档清单为理解用户文 档集提供便利。

		□

		



		产品质量

—功能性

		5.2.8 用户文档集中应陈述产品说明中所列的所 有限制。

		□

		



		产品质量

—兼容性

		5.2.9.1 用户文档集中应提供必要的信息以标识 使用该软件的兼容性要求。

		□

		



		

		5.2.9.2 用户文档集应以适当的引用文档指明

RUSP 在何处依赖于特定软件和（或）硬件。

		□

		



		

		5.2.9.3 当用户文档集引证已知的、用户可调用的 与其他软件的接口时，则应标识出这些接口或软 件。

		□

		



		产品质量

—易用性

/易操作性

		5.2.11.1 如果用户文档集不以印刷的形式提供， 则文档集应指明是否可以被打印，如果可以打印 那么指出如何获得打印件。

		，
□

		



		

		5.2.11.2 卡片和快速参考指南以外的用户文档 集，应给出目次（或主题词列表）和索引。

		□

		



		

		5.2.11.3 用户文档集应对所用到的术语和缩略 词加以定义，以便用户可以理解文档中的用词。

		□

		



		产品质量

—可靠性

		5.2.12 用户文档集应描述可靠性的特征及其操 作。

		□

		





		项目名称

		GB/T25000.51-2016 标准要求

		适用 情况

		对应文档名称及其位置

/不适用理由



		产品质量

—信息安全性

		5.2.13 用户文档集应对用户管理的每一项数据所 对应的软件信息安全级别给出必要的信息。

		□

		



		产品质量

—维护性

		5.2.14 用户文档集应陈述是否提供维护。如果提 供维护，则用户文档应陈述和软件发布计划相应 的维护服务。

		□

		





注：

1、 若适用，请在“适用情况”勾选框中打勾，并在“对应文档名称及其位置” 栏中填写对应的文档名称和位置（例如第几页第几行）。

2、 若不适用,请填写不适用理由。

3、 若表格内容的“适用情况”和“对应文档名称及位置/不适用理由”栏皆为 空白，表示该内容缺失，不符合标准要求。

4、 填写内容错误可能导致相关项目不合格，务必认真完整填写。
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